机械工业第二十七计量测试中心站（天津）

Machinery Industry No.27 metrology and test station (Tianjin)

**检 定 证 书**

Verification certificate

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | 证书编号： | | | | JD2018-0001 | | | | | | 号 | |  | | | |
| certificate No. | | | |
| 送 检 单 位：  Applicant | | | 天津市华澄供水工程技术有限公司 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 计 量 器 具 名 称：  Name of Instrument | | | 数字多用表 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 型 号 / 规 格：  Type / Specification | | | 1231 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 出 厂 编 号：  Serial No. | | | \ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 制 造 单 位：  Manufacturer | | | \ | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检 定 依 据：  Verification Regulation | | | JJF1587-2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 检 定 结 论：  Conclusion | | | 符合5级要求 | | | | | | | | | | | | | | | |
| （检定测试专用章）  Stamp | | | | | | | | | | | | 批准人：  Approved by | | | | | | ${pzUser} |
| 核验员：  Checked by | | | | | | ${jhUser} |
| 检定员：  Verified by | | | | | | ${syUser} |
|  | | 检定日期 | | | 2019 | 年 | | 02 | | 月 | 27 | | | 日 | | |  | |
|  | | Date of Verification | | | Year | | | Month | | | Day | | | | | |  | |
|  | | 有效期至 | | | 2020 | 年 | | 02 | | 月 | 27 | | | 日 | | |  | |
|  | | Valid until | | | Year | | | Month | | | Day | | | | | |  | |
| 计量检定机构授权证书号　：  Authorization Certificate No.： | | | | 机量[2017]27号 | | | | | 电话：  Telephone： | | | | | | | 022-86562769 | | |
| 地　 址：天津市河北区南口路40号  Address：No.40 nankou Road Hebei District Tianjin | | | | | | | | | 邮编： Post Code： | | | | | | | 300232 | | |
| 传真：  Fax： | 022-26340928 | | | | | | | | 电子邮编： Email： | | | | | | | tj2769@sina.com | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机械工业第二十七计量测试中心站（天津） | | | | | | | | | |
|  | 证书编号： | JD2018-0001 | |  |  |  | 共 1 页 | 第 1 页 |  |
| 机械工业第二十七计量测试中心站（天津）是经中国机械工业联合会考核合格并授权的计量检定机构，授权证书号：机量[2017]27号 | | | | | | | | | |
| 本次检定所用的主要计量器具 | | | | | | | | | |
| 名 称 | | 规格型号 | | 测量范围 | | 不确定度/准确度 /最大允许误差 | | 证书有效期至 | |
| 耐电压测试仪 校验装置 | | JK2005 | | （0.1-16）kV | | ±0.2% | | 2019.11.06 | |
| （0.01-240）mA | | ±0.2% | |
| （1.0-999.99）S | | ±10mS | |
| 检定环境条件 | | 环境温度： | 20 | ℃ | 相对湿度： | 40 | % |  |  |
| 注： | 1、本次检定结果仅对所检计量器具有效。 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 2、未经本站授权，不得部分复制本证书。 | | |  |  |  |  |  |  |
|  | 3、本证书封面未加盖检定测试专用章无效。 | | | |  |  |  |  |  |
| 检 定 结 果 | | | | | | | | | |
| 1、 | 外观检查和通电检查： | | 合格 |  |  |  |  |  |  |
| 2、 | 交流电压失真度： | | ---- | % |  |  |  |  |  |
| 3、 | 直流电压纹波系数： | | ---- | % |  |  |  |  |  |
| 4、 | 示值误差： | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 输出电压 /kV | | | 击穿报警电流 /mA | | | 时间 /s | |  |
|  | 量程 | 示值 | 实测值 | 量程 | 示值 | 实测值 | 示值 | 实测值 |  |
|  | AC 5 | 1 | 1.022 | 20 | 0.5 | 0.5021 | 5 | 5.24 |  |
|  | 2 | 2.014 | 1 | 1.012 | 15 | 15.25 |  |
|  | 3 | 3.003 | 2 | 2.027 | 30 | 30.27 |  |
|  | 4 | 3.989 | 5 | 5.015 | 60 | 60.30 |  |
|  | 5 | 4.993 | 10 | 10.029 | / | / |  |
|  | / | / | 19 | 19.034 | / | / |  |
| 5、 | 绝缘电阻： | | 合格 |  |  |  |  |  |  |
|  | 以 下 空 白 | | | | | | | |  |
|  | 注：下次送检请携带此证书或复印件。 | | | |  |  |  |  |  |